附件

2026年第一批公路水运工程质量检测机构

“双随机、一公开”抽查结果公布
	序号
	抽查企业
	抽查事项
	抽查日期
	存在问题

	1
	福建省交通建设试验 检测中心有限公司
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-10
	1.持检测师证人员郑镇平、雷达兵未在该机构缴纳社保。

2.编号为LX06-22的压力试验机，无恒应力加载功能，不符合JTG 3420-2020 规范要求；编号为XC12-22的轻型动力触探仪、XC12-20的重型动力触探仪 ,无自动脱钩装置，不符合JTG3223-2021规范要求：编号为STO3-20混凝土贯入阻力仪，无压入深度限位装置。

3.留样室留样的外加剂等样品留样标识卡信息不齐全(无留样期限、留样人等信息)。

4.编号为XC51-01标线逆反射系数测定仪，标准板检定/校准结果未及时粘贴于标准板背面方便使用。

5.2025年度期间核查未对全部使用的电子天平/电子称进行核查，仅核查外出使用频率较高的部分电子天平，其核查的砝码只有200g、2kg两个，数量不满足电子天平高中低称量范围要求。

6.编号为20260720JL-HC001细集料检测报告，亚甲蓝试验原始记录未附滴定色晕图。

7.编号为GY10-49562的烘箱，未对温度均匀度、波动度检定/校准结果进行确认(仅确认了温度偏差)。

8.基桩超声波电子原始记录仅储存员工个人电脑，未统一归档保存。

9.编号为XC22-03非金属超声波检测仪所配套径向换能器未进行编号管理。

10.《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223-2026已实施，机构未进行宣贯培训，标准、规范清单未更新。

11.机构未配置高强度回弹仪率定所用钢砧。

	2
	屏南县宏顺工程试验 检测中心
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-11
	1.编号为BG-FXSN25-003的水泥物理力学性能试验报告中未体现主要仪器设备、试验日期信息。

2.化学室无水池及应急冲洗设备，不满足日常检测需求及安全管理要求；水泥负压筛析仪摆放环境不满足GB/T 1345-2026湿度≤50%HR技术要求。

3.公司质量管理手册未按照GB/T 27025-2019进行改版，其所依据的规范 RB/T 214-2017已废止。

4.编号为B5水泥胶砂搅拌机、编号为B6水泥胶砂振实台，不满足GB/T17671-2021规范要求。

5.电子天平期间核查用砝码未进行检定/校准(该中心天平最近检定/校准日期为2026.7.23,本年度尚未开展期间核查)。

6.编号为G33的钢砧与编号为G8的混凝土回弹仪共用一个档案，且钢砧(最 近检定/校准日期为2026.7.24)未对校准结果进行确认。

7.水泥室中编号为J11-02的指针式温湿度表(最近检定/校准日期为2026.07.27)未对校准结果进行确认。

	3
	福建省中孚检测技术 有限公司
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-20
	1.编号为ZF1185的标线逆反射系数测量仪，标准板检定/校准结果未粘贴于标准板背面以方便使用；编号为ZF983的自动恒应力压力试验机，确认标识无确认人员签字。

2.混凝土室部分水泥混凝土抗压弹性模量试模，未进行编号管理。

3.编号为JT064-11的电子天平(30kg),期间核查只核查了8kg一个点位，核查范围未履盖该天平的主要使用量程。

4.报告编号为RZA-JTC26000484的路基压实度检测报告(环刀法),未记录测点距中线/边线距离(只记录了测点桩号)。

5.报告编号为RZA-JTC26000307的立方体抗压强度检测报告，无判定依据，但检测结论为符合委托方提供的技术要求。(委托单已填判定依据)

6.编号为(2026)ZFJCJSO00004/0委托检测协议书(集料)评定依据中《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50编号错误(报告评定依据正确)。

	4
	厦门合诚工程检测有限公司
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-21
	1.编号为HCFB-E28-2600010的矿渣粉试验报告，记录控制编号的编号规则及落款区，不符合JT/T 828-2019导则要求。

2.编号为HC-Y08静载锚固试验机两端防护装置砂箱外侧未配置钢板，存在安全隐患。

3.编号为HCAB-E11-2600137外加剂试验报告，记录中7天抗压强度比未记录具体试验时刻(仅记录到天),不符合GB/T 50081-2019规范要求。

4.编号为HCFB-E13-2600068沥青混合料试验报告，未将所有燃烧后残留物进行筛分试验，不符合JTG 3410-2025规范要求。

5.编号为HC-F99-1的塞尺，确认有效期为一年，不符合JJG 62-2017规范要求(应为6个月，校准日期为2026.5.27);编号为HC-L21沥青旋转薄膜烘箱，未对温度波动度、均匀度校准结果进行确认。
6.编号为HC-G130斜塞尺，长高比不符合JTG/T 3530-2026规范要求；编号为HC-X19,重型动力触探仪，无自动脱钩装置，不符合JTG 3223-2021规范要求；编号为HC-L05沥青标准粘度计，未配置Φ2.5mm固定球塞、流孔，不符合JTG 3410-2025规范要求；编号为HC-P01压力试验机，无恒应力加载功能，不符合JTG 3420-2020规范要求。

7.编号为HCLB-SO1-2600025的隧道二衬检测报告，评价结果为“符合规范要求”,报告中未列明判定所依据的规范名称，原始记录中未记录雷达波速标定的电子文件名称。

8.受控编号为WT-22-01的委托检测协议书(通用)无判定依据栏。

9.受控编号为JJ24-06a(1)的锚杆拉拔力检测记录表未按JTG/T 3530-2026 规范进行修订。

10.编号为HCIB-A09-2600011的基桩完整性检测(钻芯法)报告，抗压强度原始记录表中未记录芯样浸水时间，不符合JTG/T 3512-2020规范要求。

	5
	德化县交通工程检测 有限公司
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-22
	1.标准物质室标准水泥放在地上，未采取防潮措施；蒸馏水使用后未加盖 密封；测量碳化深度用酚酞无溶液标识(缺配制日期、有效期、浓度等信息 )。

2.编号为LX-022的数显抗折抗压试验机，无恒应力加载功能，不符合JTG 3420-2020规范要求；编号为HB-09的混凝土贯入阻力仪，无压入深度限位装置；编号为GL-06针片状规准仪，厚度不符合JTG 3432-2024规范要求。

3.沥青室、沥青混凝土室主要仪器处于停用状态(红标),无法保持资质批复的能力范围。

4.GB/T 8076-2025、GB/T 1345-2026等新规范学习证明材料不全，未对学习培训主要内容材料归档保存，且未对培训效果进行有效性评价。

5.编号为BG-2026-JGT-0151混凝土路面芯样劈裂抗弯拉强度报告，报告页无主要试验仪器信息，记录中未注明芯样岩石类别，记录无记录编号；编号为BG-2026-JGJ-0115的回弹法混凝土抗压强试验检测报告，原始记录中未记录测区碳化的三次读数值，不符合规范JGJ/T 23-2011要求。

6.编号为LH-09低温恒温溢流水箱，仪器设备检定/校准结果确认表，未对温度波动度、均匀度校准结果进行确认；编号为HB-46的塞尺检定/校准周 期为1年，不符合JJG 62-2017规范要求；编号为SN-11的雷氏夹检定/校准周期为1年，不符合JJG(交通)093-2009规范要求。

7.现场室无回弹仪保养所需测力计，不满足回弹仪保养的需求；编号为HC-12-1的游标塞尺长高比不符合JTG 3450-2019的要求。

	6
	泉州市闽正工程技术 有限公司
	试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续
	2026-9-23
	1.编号为(CL)02-02针片状规准仪，厚度不符合JTG 3432-2024规范要求：编号为(XC)02-004的斜塞尺，长高比不符合JJG 3450-2019规范要求；编号为(CL)04-027的沥青软化点测定仪，加热方式不符合ITG 3410-2025规范要求：集料室编号为(CL)04-045的温湿度表损坏，未进行停用。
2.编号为(XC)01-008回弹仪，检定/校准确认标识有效期为一年，不符合 LTGJ/T 23-2011规范要求；编号为(CL)02-051-(01-08)雷氏夹，未粘贴检定/校准确认标识：编号为(CL)04-024箱式电阻炉，未对检定/校准点的温度偏差、温度波动度、温度均匀度进行有效确认

3.截止检查时，尚未开展2026年度质量监督，未开展万能材料试验机等力学类仪器期间核查(已超过检定/校准日期半年以上)。

4.未建立标准物质台帐，并对标准物质进行验收；化学药品领用台帐不清晰，不能反映剩余化学药品数量。

5.编号为BG-2026-CJLMN-001粗集料检测报告(典型报告),原始记录中含泥量、泥块含量未体现试验恒重过程；编号为BG-2026-TPBMN-001水泥混凝土配合比检测报告(典型报告),报告页试验依据错误(报告页试验依据为JGJ 55-2011、JTG/T 3650-2020,记录中试验依据正确);编号为BG-2026-CJLMN-002的沥青混合料用集料报告(典型报告),未体现试验日期信息。

6.编号为BG-2026-GBMN-001的钢筋保护层厚度试验检测报告(典型报告),原始记录未记录检测位置信息，测点保护层厚度值未取两次测量的平均值，不符合JGJ/T 152-2019规范要求：编号为BG-2026-HTMN-001的混凝土强度试验检测报告(典型报告),原始记录未记录回弹仪率定温度及混凝土浇筑日期。




